Zał. nr 1 do SIWZ 19/2020

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………………

TEL………………………   FAX……………………….……… E-MAIL……………………..……

NIP………………………………… REGON……………………… KRS ………………………….

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia

…………………………………………………………………………………………………………..

/imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail/

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 214 000 euro na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie pakietu nr ………………:

1) za cenę ……………………………………………………………………………..złotych brutto

2) termin reklamacji……………………………………………………………………dni robocze

Uwaga

W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet każdy z nich wpisać oddzielnie (przekopiować powyższą formułkę dla każdego pakietu z osobna).

2. Zakres dostaw przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczam, że asortyment, na który została złożona niniejsza oferta posiada aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i udostępnię 
je na każde żądanie Zamawiającego.

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

7. Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi.

7.a Następujący zakres zadań zamierzamy zlecić podwykonawcom: /wypełnić o ile dotyczy /.

W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy | Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| itd. |  |  |

8. Oświadczam, że*:

□  jestem małym/średnim przedsiębiorcą

□ nie jestem małym/średnim przedsiębiorcą

*właściwe zaznaczyć

UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4 i 8.7 siwz, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2 siwz.

| Miejscowość………….........., data...................... | Podpis i pieczęć osoby uprawnionej …………............. |
| --- | --- |

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zał. nr 2 do SIWZ 19/2020

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Nazwa wykonawcy………………………………………………………..……………………………

Adres Wykonawcy………………………………………………………………….…………….……

Pakiet nr 1

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość kompletów | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A. Endoproteza bezcementowe hipoalergiczna stawu biodrowego Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego. Pokryty w minimum 1/3 bliższej porowatą okładziną tytanową. Na całej długości hydroxyapatytem. Dostępność trzpienia w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego. Panewka bezcementowa Pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz opcja wkręcana. Rozmiary panewek od 46 do 66mm. Skok średnicy panewek co 2mm. Możliwość zastosowania 3 śrub tytanowych stabilizujących panewkę. Zaślepki na otwory śrub panewkowych oraz zaślepka na ewentualny otwór montażowy tytanowe. Wkład panewkowy polietylenowy z 0 i 10 stopniową nadbudową dla głów 28, 32 i 36mm. Głowy na konus 12/14 o wymiarach od 28 do 36mm, tytanowe, pokryte okładziną ceramiczną, w minimum 4 długościach szyjki. albo: B. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty, typu "flat tapered wedge", proporcjonalny (długość szyjki rośnie skokowo wraz z rozmiarem trzpienia), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; trzpień w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i w minimum 13 rozmiarach dla każdego z kątów. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; śr. zewnętrzna 46-68mm, skok co 2mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej lub z otworami - możliwość zastosowania 3 śrub tytanowych stabilizujących panewkę. Śruby panewkowe tytanowe śr. 6.5mm, dł.16-60mm. Zaślepka na sklepienie panewki. Głowy metalowe CoCr śr. 28,32,36mm - w min. 3 długościach szyjki. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu typu highly crosslink, z okapem 10st. lub bez. | 6. |  |  |  |  |  |
| 2. | A. Endoproteza bezcementowe hipoalergiczna stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego. Pokryty w minimum 1/3 bliższej porowatą okładziną tytanową. Na całej długości pokryty hydroxyapatytem. Dostępność trzpienia w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego. Panewka bezcementowa Pressfit w kształcie spłaszczonej hemisfery oraz opcja wkręcana. Rozmiary panewek od 46 do 66mm. Skok średnicy panewek co 2mm. Możliwość zastosowania 3 śrub tytanowych stabilizujących panewkę. Zaślepki na otwory śrub panewkowych oraz zaślepka na ewentualny otwór montażowy tytanowe. Wkład panewkowy ceramiczny dla głów 32 i 36. Głowa ceramiczna 32 i 36mm na konus 12/14 w minimum 3 wymiarach szyjek. albo: B. Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego, artykulacja ceramika/ceramika. Trzpień prosty, typu "flat tapered wedge", proporcjonalny (długość szyjki rośnie skokowo wraz z rozmiarem trzpienia), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; trzpień w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i w minimum 13 rozmiarach dla każdego z kątów. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Panewka typu press-fit wykonana z tytanu, powierzchnia zewnętrzna pokryta czystym tytanem i hydroksyapatytem; śr. zewnętrzna 46-68mm, skok co 2mm; wbudowany brzeżny press-fit 1.8mm; możliwość wyboru panewki pełnej lub z otworami - możliwość zastosowania 3 śrub tytanowych stabilizujących panewkę. Śruby panewkowe tytanowe śr. 6.5mm, dł.16-60mm. Zaślepka na sklepienie panewki. Głowy ceramiczne alumina śr. 28,32,36mm - w min. 3 długościach szyjki. Wkładka ceramiczna typu sandwicz w tytanowym amortyzatorze z systemem zatrzaskującym, o średnicach wewnętrznych 28, 32, 36mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki. | 6. |  |  |  |  |  |
| 3. | A, Endoproteza cementowa bipolarna stawu biodrowego. Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCr. Dostępny w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Czasza bipolarna w rozmiarach od 38 do 60mm, ze skokiem co 1mm. Głowa wewnętrzna o rozmiarach 22 i 28mm montowana śródoperacyjnie wewnątrz czaszy bipolarnej, na konus 12/14. Głowa wewnętrzna tytanowa lub ze stopu CoCr o średnicy 22 i 28mm, o minimum 4 długościach szyjek. albo: B. Endoproteza cementowana bipolarna stawu biodrowego. Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Korek z PMMA do zamknięcia kanału kości udowej, śr. 6-20mm, skok co 2mm. Głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej 38-61mm; głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym, konstrukcja głowy bipolarnej zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. Głowa metalowa śr. 22 i 28 - w min. 3 dł. szyjki. Albo: C. Endoproteza cementowana bipolarna stawu biodrowego. Trzpień prosty nieanatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCrMo. Dostępny w 9 rozmiarach, od 6,25mm do 17,5mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Pozostałe parametry zgodne z opisem A bądź B. | 75. |  |  |  |  |  |
| 4. | A. Endoproteza bezcementowa bipolarna stawu biodrowego. Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego. Pokryty w minimum 1/3 bliższej porowatą okładziną tytanową. Na całej długości hydroxyapatytem. Dostępność trzpienia w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14, wymagana dostępność trzpienia lateralizowanego. Czasza bipolarna w rozmiarach od 38 do 60mm, ze skokiem co 1mm. Głowa wewnętrzna o rozmiarach 22 i 28mm montowana śródoperacyjnie wewnątrz czaszy bipolarnej, na konus 12/14. Głowa wewnętrzna tytanowa lub ze stopu CoCr o średnicy 22 i 28mm, o minimum 4 długościach szyjek. albo: B. Endoproteza bezcementowa bipolarna stawu biodrowego. Trzpień prosty, typu "flat tapered wedge", proporcjonalny (długość szyjki rośnie skokowo wraz z rozmiarem trzpienia), wykonany ze stopu tytanu, w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem; trzpień w 2 wielkościach kąta szyjkowo-trzonowego (127 i 132st) i w minimum 13 rozmiarach dla każdego z kątów. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Głowa bipolarna w rozmiarach średnicy zewnętrznej 38-61mm; głowa wewnętrzna blokowana systemem blokującym, konstrukcja głowy bipolarnej zapewniająca samośrodkowanie obu elementów umożliwiające optymalne przenoszenie obciążeń. Głowa metalowa śr. 22 i 28 - w min. 3 dł. szyjki. | 30. |  |  |  |  |  |
| 5. | A.Endoproteza cementowa stawu biodrowego. Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCr. Dostępny w 10 rozmiarach, od 6,25mm do 20mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Panewka polietylenowa w wersji standardowej i z nadbudową 10 stopni, ze znacznikiem rentgenowskim. Rozmiar panewki od 44 do 60mm ze skokiem co 2mm dla określonych wymiarów głów. Głowy na konus 12/14, o wymiarach 22, 28, 32mm, z tytanu lub CoCr, w minimum 4 długościach szyjki. albo: B. Endoproteza cementowana stawu biodrowego. Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny, stalowy, z centralizerem, zwężający się dystalnie, przynajmniej w 5 opcjach offsetowych zapewniających możliwość regulacji odległości centrum głowy od osi kończyny niezależnie od długości szyjki. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Korek z PMMA do zamknięcia kanału kości udowej, śr. 6-20mm, skok co 2mm. Panewka polietylenowa, cementowana, o śr. wewn. 28mm, o zróżnicowanym profilu (niski, głęboki), z okapem, śr. zewn. 44-56mm; opcjonalnie - panewka polietylenowa z dystanserami do cementu, z okapem lub bez, o śr. wewn. 28mm lub 32mm; panewki ze znacznikiem RTG. Głowa metalowa CoCr śr. 28 i 32 - w min. 3 dł. szyjki. Albo C. Endoproteza cementowana stawu biodrowego. Trzpień prosty nie anatomiczny, bezkołnierzowy, samocentrujący. Wykonany ze stopu tytanowego, lub ze stopu CoCrMo. Dostępny w 9 rozmiarach, od 6,25mm do 17,5mm, mierzony w najszerszym miejscu. Eurokonus 12/14. Pozostałe parametry zgodne z opisem A bądź B. | 2. |  |  |  |  |  |
| 6. | A. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z trzpieniem cementowanym długim, typu monoblok. Trzpień tytanowy lub wykonany ze stopu CoCr. Uniwersalny, samocentrujący w kanale kostnym z kołnierzem, prosty i lateralizowany w rozmiarach długości od 155mm do 250mm. Konus 12/14. albo: B. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z trzpieniem cementowanym długim. Trzpień cementowany rewizyjny, prosty, gładki, bezkołnierzowy, stalowy, z centralizerem, wysokopolerowany, o długości od 200 do 260mm. Stożek typu V40 (11,3/12,5mm). Albo: C. Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego z trzpieniem cementowanym długim. Trzpień rewizyjny, anatomiczny, cementowany, kołnierzowy wykonany ze stopu CoCrMo o zmatowionej powierzchni. Dostępny w 3 rozmiarach dla prawej i lewej strony oraz w 3 długościach 200; 250; 300 mm z kątem szyjkowo-trzonowym 135 st. | 2. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

| Lp. | Opis przedmiotu | Ilość kompletów | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł | Podatek VAT (%) | Wartość brutto w zł | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego cementowa i bezcementowa, z zachowaniem PCL i tylno stabilizowana. Pierwotna endoproteza stawu kolanowego modularna cementowa i bezcementowa, Składająca się z części udowej anatomicznej /prawej i lewej/, wykonanej ze stopu CoCrMo, pokrytej okładziną ceramiczną, w wersji z zachowanym więzadłem krzyżowym tylnym i w wersji bez zachowanego, tylno stabilizowanej, w minimum pięciu rozmiarach. Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna, bez rozdziału na prawą i lewą także wykonana ze stopu CoCrMo i przynajmniej w pięciu rozmiarach, pokryta okładziną ceramiczną. Wkładki polietylenowe platformy typu rotating o grubości 10, 12,5, 15, 17,5, 20mm, dla opcji z zachowanym i wyciętym więzadłem krzyżowym tylnym. Dla wersji półzwiązanej z częścią udową anatomiczną prawą i lewą wykonaną ze stopu CoCrMo pokryta okładziną ceramiczną, w wersji cementowanej w minimum czterech rozmiarach. Część piszczelowa endoprotezy uniwersalna wykonana ze stopu CoCrMo, w przynajmniej pięciu rozmiarach. W wersji cementowanej pokrytej okładziną ceramiczną oraz wkładki polietylenowe typu rotating platformy tylno stabilizowanej półzwiązane o grubości 10, 12,5, 15, 17,5, 20mm. Przedłużki udowe i piszczelowe przynajmniej w trzech różnych długościach, w kilku rodzajach średnicy dla wersji tylno stabilizowanej, półzwiązane. oraz Zamawiający wymaga zaoferowanie pierwotnej endoprotezy stawu kolanowego cementowej i bezcementowej z zachowaniem PCL i tylnostabilizowanej z powłoką ceramiczną i bez powłoki ceramicznej. Pozostałe parametry, w tym dla wersji półzwiązanej, bez zmian. Ponadto Zamawiający wymaga, że w razie potrzeby Wykonawca musi dostarczyć protezy z powłoką ceramiczną. | 3 komplety cementowe z powłoką ceramiczną |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 komplety cementowe bez powłoki ceramicznej |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 komplety bezcementowe z powłoką ceramiczną |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 komplety bezcementowe bez powłoki ceramicznej |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 komplety półzwiązane. |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Uwagi dotyczące powyższych pozycji:

Zamawiający wymaga:

- złożenia oferty obejmującej wszystkie typy implantów wymienionych w opisie,

- możliwości swobodnego wyboru typu implantu w zależności od warunków anatomicznych pacjenta, w ramach ogólnej ilości określonej w poszczególnych punktach

- Wykonawca zapewni materiały informacyjne o danym typie endoprotezy.

- wraz z dostawą endoprotez Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia umownego instrumentarium wraz z napędem, piła + frezowanie do pakietu

nr 1 – 1 szt., do pakietu nr 2 – 2 szt. w czasie trwania umowy

- w pakiecie nr 1 od poz. 1 do poz. 5 wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia umownego trzpienie endoprotez cementowych i bezcementowych, tak totalnych jak i bipolarnych /z wyjątkiem krótkotrzpieniowych/ które mają mieć frezy kompatybilne.

2. Podane wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia.

..…..……………………….

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Data ..............................,  miejscowość ……………………

Zał. nr 3 do SIWZ 19/2020

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

ul. Szpitalna 45

62-504 Koninie

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, prowadzonego przez Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..………………….......…………………………………………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4 do SIWZ 19/2020

### Projekt umowy nr 19/2020

### zawarta w dniu ……………………., w Koninie pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45 (KRS 0000030801, REGON 000311591) zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

a …………………………………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ..............................................................................................................................................................

- ………………………………………………………………………………………….………….....

którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie 
z ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1943) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zgodnie ze złożona ofertą Wykonawca zobowiązuje się sprzedać Zamawiającemu endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego w następującym asortymencie, cenach  i ilościach:

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………(w zależności od wybranej oferty)………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

- Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w ilościach zgodnych

z Formularzem asortymentowo – cenowym (zał. nr 2 do SIWZ).

- Wykonawca oświadcza, że asortyment o którym mowa w ust. 1 posiada ważne dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i jednocześnie zobowiązuje się do okazania w/w dokumentów na każde żądanie Zamawiającego.

§ 2

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wartość sprzedaży w czasie trwania umowy nie może przekroczyć wartości brutto ……………zł,- /słownie: ……………… złotych (0/100)/, zgodnie z ofertą, stanowiącą integralną część umowy.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, łącznie 
z kosztami dostawy.

- Należność za wykonanie części przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy.

- Wykonawca ma możliwość przesłania faktury wersji elektronicznej na adres platformy: www.efaktura.gov.pl.

- Wykonawca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej ………….., 
oraz że jest uprawniony do wystawiania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestrującego w urzędzie skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług VAT i otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej 665-104-26-75, 
oraz że jest uprawniony do otrzymywania faktury.

- Obniżenie cen jednostkowych produktów dostarczanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

PRAWO OPCJI

      - W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20% wartości danej pozycji

(z zaokrągleniem w dół)  po cenie jednostkowej określonej w ofercie.

      - W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku skorzystania

w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

      - Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

      - Do asortymentu dostarczanego w ramach prawa opcji stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące terminu dostawy, reklamacji i terminu ważności.

§ 4

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 	Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: 12 miesięcy od dnia 05.07.2020 r. lub od dnia zawarcia umowy, jeżeli nastąpi to po tej dacie.

- Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą sukcesywnie. Zamawiający każdorazowo złoży zamówienie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej określając ilość

i rodzaj zamawianego asortymentu.

§ 5

WARUNKI WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Blok Operacyjny, na swój koszt  i odpowiedzialność, w dniach roboczych. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku włącznie.

- Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego w dniu złożenia zamówienia o braku przedmiotu zamówienia u Wykonawcy, a w konsekwencji o braku możliwości zrealizowania dostawy w terminie określonym w par. 5 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapewni fachową i sprawną dostawę przedmiotu umowy w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po zużyciu poszczególnych elementów Wykonawca uzupełni braki składu konsygnacyjnego w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu ……………….. dni roboczych od złożenia reklamacji. Zamawiający złoży reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie następujących zmian do umowy:

- w zakresie zmiany numeru katalogowego produktu,

- w zakresie zmiany nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie sposobu konfekcjonowania produktu,

- dopuszczalna jest zmiana asortymentu wskazanego w ofercie na równoważny – tzn. spełniający wymogi określone w siwz i o nie gorszych parametrach niż w złożonej ofercie – o cenie jednostkowej nie wyższej niż ofertowa. Zmiany w tym zakresie wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku  niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia różnicy wartości zakupu tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.

- Okres ważności na oferowany asortyment wynosi min. 12 miesięcy od dnia dostawy.

- Wykonawca na czas trwania umowy zapewni skład konsygnacyjny w siedzibie Wojewódzkiego

Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin – Blok Operacyjny, składający się z poszczególnych endoprotez dla pakietu nr 1 od poz. 1

do poz. 5, dla pakietu nr 2.

- Rozliczenie składu konsygnacyjnego będzie następowało na podstawie protokołu zużycia, którego kopia przesłana będzie do Wykonawcy.

- Płatność za endoprotezy stanowiące skład konsygnacyjny następuje po ich zużyciu na podstawie protokołu zużycia.

- Przekazanie składu konsygnacyjnego odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia niezbędnego szkolenia personelu medycznego:

- co najmniej 2 razy w czasie trwania umowy w siedzibie Zamawiającego.(z czego   pierwsze z nich odbędzie się w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy), kolejne w terminie ustalonym przez strony. Powyższe szkolenie będzie dotyczyć technik  operacyjnych zakładania oferowanych produktów. Zamawiający w czasie trwania kwarantanny i ograniczeń związanych z COVID19 wyraża zgodę na przeprowadzenie szkoleń on-line.

- szkolenia obejmować będą wyłącznie zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- harmonogram szkoleń oraz ich zakres opracuje i przedstawi Wykonawca. Wykonawca przeszkoli max 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w ramach każdego ze szkoleń.

- wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim, zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia

- wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowaną kadrę.

- szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

- zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

  - nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

  - datę i miejsce ich przeprowadzenia,

  - imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

  - Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

  - czas trwania poszczególnych szkoleń.

- Dla pakietu nr 2 – Zamawiający powiadomi Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej o dostarczeniu w razie potrzeby protezy z powłoką ceramiczną, którą Wykonawca musi dostarczyć w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

§ 6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za nieterminową dostawę w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości  brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy

- Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych może potrącić z należności Wykonawcy.

- Dopuszcza się możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach określonych w Kodeksie cywilnym i ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Oprócz prawa odstąpienia od umowy określonego w ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

      - trzykrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji,

      - jednokrotnego opóźnienia w dostawie lub reklamacji przekraczającego 14  dni

      - dwukrotnej reklamacji jakościowej na dostarczony przedmiot umowy,

      - rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy, albo śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną

      - utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania umowy,

      - innego rażącego naruszenia warunków umowy lub przepisów prawa przez Wykonawcę.

- Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy wymaga uzasadnienia.

- W razie odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy obowiązują kary umowne określone 
w § 6.

- Odstąpienie, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że nie narusza to obowiązujących przepisów.

- Umowa zostaje sporządzona w dwóch równobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy kodeksu cywilnego 
i ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

- Spory powstałe w związku z niniejszą umowa będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. (art. 54 ust 5 Ustawy o Działalności Leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku z póz. zm.)

- Strony zobowiązują się do informowania siebie nawzajem o każdorazowej zmianie adresu swojej siedziby lub zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres podany uprzednio uważa się za doręczoną.

| WYKONAWCA | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |

Zał. nr 5 do SIWZ 19/2020

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin.

- W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez adres e-mail: iodo@szpital-konin.pl *.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej     „ustawa Pzp”.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.