Załącznik numer 2 do SIWZ WSZ-EP-45/2020

I.   Wykaz rodzaju i ilości badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wykonywanych metodą aglutynacji kolumnowej na okres 36 miesięcy

| l.p. | Badania cząstkowe | Liczba badań w skali 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. | 30000 |
| 2 | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D, BTA. . | 2200 |
| 3 | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | 2300 |
| 4 | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 28800 |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. | 15000 |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną. | 42000 |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą poliwalentną antyglobulinową. | 28800 |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell. | 1000 |
| 9. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok | 12 |
| 10. | Końcówki jednorazowe do pipety | 15000 |
| 11. | Zestaw do codziennej kontroli jakości badań | * |
| 12. | Zestaw krwinek wzorcowych ( zawierające antygen Cw ) do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS | * |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi | * |
| 14. | Inne odczynniki i materiały zużywalne do analizatora i systemu back – up | * |

- * Wielkość należy dostosować do ilości badań podanych przez

zamawiającego

- Wyżej podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie zamówienie jedynie ilości zgodnych z faktycznymi potrzebami szpitala.

- Dostarczanie krwinek  wzorcowych zgodnie z harmonogramem dostaw  na podstawie zamówienia zbiorczego.

II. Graniczne parametry jakościowo-techniczne odczynników  do oznaczeń

metodą mikrokolumnową opartą na aglutynacji krwinek czerwonych na

kolumnach wypełnionych podłożem separującym  w serologii

transfuzjologicznej

|  | Odczynniki |
| --- | --- |
| 1. | Pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO, z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD i badaniem przeciwciał grupowych na krwinkach A1, B metodą automatyczną. Oznaczenie antygenu RhD z użyciem dwóch klonów odczynników monoklonalnych anty-D – przynajmniej jeden nie wykrywa kategorii DVI. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. Podać nazwy klonów. |
| 2. | Badanie grupy krwi noworodka AB0/RhD w zakresie anty-A, anty-B, anty-D ( różne klony anty-D w badaniu i potwierdzeniu grupy krwi noworodka, z których przynajmniej jeden umożliwia wykrycie słabej ekspresji antygenu D), BTA metodą mikrokolumnową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. Podać nazwy klonów |
| 3. | Potwierdzenie grupy krwi noworodka AB0/RhD (anty-A, anty-B anty-D ). Inne klony ( dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B, różne klony anty-D ( w punkcie 2 i 3), z których przynajmniej jeden umożliwia wykrycie słabej ekspresji antygenu RhD. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami monoklonalnymi. Podać nazwy klonów. |
| 4. | Potwierdzenie grupy krwi dawców (anty-A, anty-B, anty-D VI+) z użyciem odczynników monoklonalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Podać nazwy klonów. |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi pacjentów (anty-A, anty-B, anty-D) z użyciem odczynników monoklonalnych. Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta. Inne klony ( dopuszczalna inna seria) odczynników anty-A i anty-B niż w punkcie 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podać nazwy klonów. |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na krwinkach wzorcowych (z antygenem Cw). Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |
| 7. | Próba zgodności w PTA-LISS. Mikrokolumny do testu PTA-LISS wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną |
| 8. | Oznaczanie antygenu K z układu Kell metodą mikrokolumnową. Odczynnik monoklonalny naniesiony na kolumny przez producenta |
| 9. | Metodyka oznaczeń pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych przed wykonaniem badania. |
| 10. | Odczynniki - gotowe do użycia. Mikrokarty do oznaczania antygenów i przeciwciał wypełnione odpowiednimi odczynnikami. |
| 11. | Do kalkulacji należy doliczyć niezbędne firmowe odczynniki i materiały zużywalne w ilości odpowiedniej do liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym (np. LISS, roztwory niezbędne do pracy automatu). |
| 12. | Krwinki firmowe wzorcowe ( A1, B) do oznaczania izoaglutynin grupowych przy badaniu grupy krwi w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. |
| 13. | Zestaw krwinek wzorcowych firmowych - krwinki zawierające antygen Cw do badania przeglądowego przeciwciał w teście PTA LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej w ilości wystarczającej do wykonania liczby badań podanych w formularzu asortymentowo cenowym. Krwinki gotowe do użycia. |
| 14. | Krwinki wzorcowe gotowe do użycia dostarczane zgodnie z harmonogramem dostaw ( w ilości pozwalającej na wykonanie badań wykonywanych średnio w ciągu miesiąca). |
| 15. | Termin ważności odczynników po dostawie z wyjątkiem krwinek - minimum 9 miesięcy. Ważność krwinek – min. 4 tygodnie od daty dostawy. |
| 16. | Zestaw do codziennej kontroli jakości dopuszczający automatyczny analizator i odczynniki do pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami. |
| 17. | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości dla metod mikrokolumnowych potwierdzona certyfikatem 4 x rok |
| 18. | Metoda oparta na technologii aglutynacji krwinek czerwonych na kolumnach wypełnionych podłożem separującym. |
| 19. | Do kalkulacji należy doliczyć etykiety do drukarki kodów kreskowych w ilości niezbędnej do ilości opracowywanych próbek krwi pacjentów i dawców podanych w formularzu asortymentowo cenowym. |
| 20. | Wszystkie oferowane odczynniki do obsługi analizatora i systemu back-up od jednego producenta zapewniające walidację metody ( z wyjątkiem płynów systemowych analizatora) |
| 21. | Opakowanie nie może przekraczać ilości 1000 sztuk zamawianego asortymentu. Opakowania odczynników z poz. 2,3 i 5 w Tabeli „Badania Cząstkowe” do 300 sztuk natomiast z poz. 8 do 50 sztuk. Opakowania opisane: nazwa, seria, termin ważności |
| 22. | Dostawa odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury - zgodnej z wymogami dostarczanych odczynników ( krwinki wzorcowe – 2-8 st.C). Dostępny zapis monitoringu. |
| 23. | Deklaracje zgodności i znaki CE z numerem jednostki notyfikowanej biorącej udział w procesie oceny zgodności - na dostarczony asortyment będący wyrobem medycznym. |
| 24. | Metodyki badań w języku polskim do każdego rodzaju testów. |

III. Zestawienie wymaganych parametrów jakościowo -  technicznych

dotyczących dzierżawionej   aparatury  -

automatycznego analizatora transfuzjologicznego

| L.p. | Parametry / cechy |
| --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych wraz z niezbędnym wyposażeniem |
| 2. | Gwarancja na dzierżawione urządzenia obejmująca cały okres trwania umowy. |
| 3. | Stała gotowość analizatora do pracy, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. |
| 4. | Minimalna wydajność analizatora – 30 grup krwi z przeciwciałami w środowisku PTA-LISS w ciągu godziny. Możliwość jednorazowego załadowania minimum 50 kart, 40 próbek badanych. |
| 5. | W analizatorze automatycznym musi być dostępna funkcja wykonywania badań pilnych lub minimum dwa niezależne tory oznaczeń. |
| 6. | Oprogramowanie własne analizatora z menu w języku polskim. |
| 7. | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |
| 8. | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora ( wirówki - kontrola prędkości wirowania, inkubatora – temperatura inkubacji, systemu pipetującego – objętość pipetowania) oraz odczynników |
| 9. | Możliwość jednoczesnego załadowania na pokład analizatora probówek o zróżnicowanych średnicach od 10 mm do 16 mm. Zamawiający dopuszcza możliwość załadunku na pokład probówek o zróżnicowanych średnicach (10-16 mm) oraz typach (np. okrągłodenne i tłoczkowe) umieszczonych w jednym ruchomym i wyjmowanym statywie. |
| 10. | Identyfikacja badanych próbek poprzez kody kreskowe i stosowanych odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. |
| 11. | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych. |
| 12. | Analizator oraz komputer serwerowy zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia -UPS |
| 13. | Kompletna rejestracja czynności - użytych próbek badanych i wykonanych testów. |
| 14. | Archiwizacja wyników badań ( protokół badania oraz obraz bezpośredni mikrokarty) Zamawiający dopuszcza możliwość archiwizowania wyników badań w postaci kolorowych zdjęć wysokiej rozdzielczości w postaci protokołu badania i obrazu bezpośredniego mikrokarty z możliwością powiększania poszczególnych pojedynczych mikrokolumn w celu pełniejszej weryfikacji nasilenia aglutynacji |
| 15. | Komputer sterujący analizatorem z oprogramowaniem w języku polskim, wraz z niezbędnym wyposażeniem, drukarką laserową i drukarką kodów kreskowych |
| 16. | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów i zakorkowanych probówek. Zamawiający dopuszcza , że w celu zabezpieczenia przed złamaniem/uszkodzeniem igły pipetującej oferowany analizator winien rozpoznawać skrzepy oraz w sposób optyczny zakorkowane probówki i inne odczynniki (np. krwinki) |
| 17. | Instrukcja obsługi analizatora i metodyki badań w języku polskim dostarczone wraz z instalacją analizatora. |
| 18. | Zapewnienie na własny koszt pełnej integracji oferowanego analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym Eskulap oraz systemem informatycznym Delphyn. |

Parametry oceniane

| Lp. | Ocenie podlegać będą następujące parametry: | Potwierdzenie spełnienia parametrów ( należy wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator przystosowany do pracy ciągłej bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań (analizator posiadający na pokładzie zdublowane pojemniki na odpady płynne oraz na płyn systemowy, płuczący) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 2. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora nawet w trakcie pipetowania | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3. | Automatyczny system kontroli niezgodności z wynikami z archiwum | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 4. | Zabezpieczenie przed kontaminacją -analizator wykonuje robocze zawiesiny krwinek badanych w oddzielnych jednorazowych naczynkach/probówkach. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 5. | Automatyczne usuwanie ( bez ingerencji operatora) zużytych kart i opakowań po odczynnikach przez analizator do kosza, co zabezpiecza operatora przed kontaktem z materiałem zakaźnym. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 6. | Oprogramowanie analizatora umożliwia rejestrację wyników badań wykonanych manualnie. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 7. | Utrzymywanie odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora przez dłuższy czas, bez potrzeby ich wyjmowania z analizatora i przechowywania w lodówce - podać czas przechowywania na pokładzie analizatora | Powyżej 5 dni – 10 pkt 5 dni – 0 punktów |
| 8. | Przechowywanie wszystkich mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st. C). | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 9. | Możliwość zdalnego połączenia serwisanta z pracownią i analizatorem oraz zdalnego dokonania naprawy urządzenia. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |

IV.  Zestawienie wymagań   dotyczących serwisowania :

- posiadanego przez Zamawiającego  sprzętu firmy DiaMed    stanowiącego  back – up do automatycznego analizatora (lub dostarczenie innego systemu zastępczego  w przypadku oferowania analizatora niekompatybilnego  z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem back-up i systemem informatycznym)   oraz dostarczonego    w ramach dzierżawy  automatycznego analizatora

| L.p. | Wymagania dotyczące posiadanego przez Zamawiającego sprzętu |
| --- | --- |
| 1. | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu back – up firmy DiaMed: a) zestaw komputerowy wraz z wyposażeniem – drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych, b) inkubator do mikrokart – 2 sztuki : pojemność max. 24 mikrokarty, c) Wirówka do mikrokart - 1 sztuka: pojemność 12 mikrokart, d) wirówkoczytnik Saxo ( wirowanie, odczyt i archiwizacja obrazu wyników badań wykonywanych manualnie), pojemność 24 mikrokarty e) pipeta automatyczna -2 sztuki wraz ze statywem, - dozownik do odczynników - 1 sztuka |
| 2. | System back –up musi działać niezależnie od dzierżawionego analizatora |
| 3. | Serwisowanie komputerów wraz z całym wyposażeniem. |
| 5. | Utrzymanie analizatora i systemu back – up w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej. |
| 6. | Możliwość zgłaszania awarii przez 7 dni w tygodniu. |
| 7. | Bezpłatny serwis wszystkich urządzeń przez okres trwania umowy. |
| 8. | Przystąpienie do naprawy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii. |
| 9. | W ramach bezpłatnego serwisu wszystkie naprawy i niezbędne do napraw części zamienne na koszt Wykonawcy. |
| 10. | W ramach bezpłatnego serwisu przegląd diagnostyczno – konserwacyjny wszystkich urządzeń wg zaleceń producenta – nie rzadziej niż raz w roku – na koszt Wykonawcy. |
| 11. | Jeżeli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. W przypadku powtarzających się, częstych awarii i napraw ( powyżej 3 razy) tego samego elementu lub braku możliwości naprawy wymiana sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin. |

- posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego   do zlecania badań  ( dwustronna komunikacja ze sprzętem do wykonywania badań ), zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi

| L.p. | Wymagania dotyczące posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego |
| --- | --- |
| 1 . | Obsługa i autoryzowany serwis posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Delphyn” (dwie licencje) do zarządzania pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi (aktualizacja do najnowszej, dostępnej wersji na koszt Wykonawcy) wraz z niezbędnym wyposażeniem: - stanowiska robocze z niezbędnym zestawem komputerowym – 2 stanowiska - programowalny czytnik kodów kreskowych – 2 - drukarka laserowa – 2 - należy wymienić na nowe - drukarka kodów kreskowych - oprogramowanie w języku polskim |
| 3. | Aktualizacja Oprogramowanie umożliwia musi być zgodne z najnowszymi przepisami prawa, w tym z rozporządzeniami MZ i m. in. możliwia : - drukowanie wyników badań, drukowanie kwitów rozchodu składników krwi / raportów transfuzji na oddziały szpitalne - tworzenie i wydruk książek serologicznych, książki przychodów i rozchodów banku krwi, dokumentów pracowni serologii transfuzjologicznej i banku krwi - statystyczne zestawienie badań oraz przyjęć i wydań do banku krwi składników krwi wg. rodzaju składników, zleceniodawców, oddziałów. - archiwizację historii transfuzjologicznej pacjenta, |
| 4. | Dostęp do oprogramowania i możliwości wprowadzenia danych zabezpieczony hasłami odpowiednimi dla każdego użytkownika. |
| 5. | Włączenie posiadanego systemu „Delphyn” do systemu informatycznego Szpitala „Eskulap” na koszt Wykonawcy wraz z zainstalowaniem na dwóch istniejących stanowiskach komputerowych w systemu operacyjnego klasy nie niższej, niż Windows 10 Professional 64bit (z pełnym wsparciem producenta systemu operacyjnego: aktualizacje zabezpieczenia) lub równoważny. Nie dopuszcza się rozwiązania typu Home. Parametry równoważności: a) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 2008R2 b) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) c) Pełna obsługa ActiveX Wszystkie ww. funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10. Zamawiający dopuszcza pracę na komputerach z Windows 7 Pro, tj. z wymaganym przez producenta oprogramowaniem, środowiskiem w postaci wskazanego systemu operacyjnego |
| 6. | Umożliwienie dwukierunkowej komunikacji danych pomiędzy posiadanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Delphyn a szpitalnym systemem informatycznym „Eskulap” na koszt Wykonawcy, w tym umożliwienie elektronicznych wersji zleceń badań z zakresu serologii transfuzjologicznej poprzez system „ Eskulap” bezpośrednio z oddziałów szpitalnych. |
| 7. | W przypadku oferowania systemu zastępczego –udostępnienie w pełni funkcjonalnej bazy danych z programu Delphyn ( historia transfuzjologiczna pacjenta, historia wyników, baza danych banku krwi) wraz z wyszczególnionymi przez Zamawiającego cechami oferowanego systemu podanymi w powyżej wyspecyfikowanych punktach na koszt Wykonawcy. |
| 8. | Bezpłatny serwis wszystkich urządzeń oraz bezpłatna aktualizacja oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji przez okres trwania umowy. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana sprzętu na nowy w ciągu 48 godzin. |

V.  Zestawienie wymagań  ogólnych do przedmiotu zamówienia

| L.p. | Wymagania ogólne |
| --- | --- |
| 1. | Systemy operacyjne klasy nie niższej, niż Windows 10 Professional 64bit (z pełnym wsparciem producenta systemu operacyjnego: aktualizacje zabezpieczenia) lub równoważny. Nie dopuszcza się rozwiązania typu Home. Parametry równoważności: a) Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach MS Windows Server 2008R2 b) Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) c) Pełna obsługa ActiveX Wszystkie ww. funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10 na komputerach z zainstalowanym systemem informatycznym Szpitala. Zamawiający dopuszcza pracę na komputerach z Windows 7 Pro, tj. z wymaganym przez producenta oprogramowaniem, środowiskiem w postaci wskazanego systemu operacyjnego |
| 2. | Wymiana dwóch drukarek przy dwóch stanowiskach Delphyn na nowe, umożliwiające wydruk wyników badań i raportów transfuzji w formacie A5 oraz dokumentów w formacie A4 |
| 3. | Aktualizacja szkoleń personelu poprzez udział personelu pracowni w szkoleniach organizowanych przez Dostawcę. Dostarczenie certyfikatów potwierdzających przeszkolenie personelu. |
| 4. | Dostarczenie i montaż urządzenia do demineralizacji wody w celu uzyskania wody niezbędnej do przygotowania roztworów myjących i płuczących do analizatora. Urządzenie serwisowane i podlegające systematycznym przeglądom technicznym w trakcie trwania umowy na koszt Wykonawcy. |
| 5. | Dostarczenie kserokopiarki laserowej ( urządzenia wielofunkcyjnego) usprawniającego pracę banku krwi ( np. kopiowanie indywidualnych zamówień na krew i jej składniki, w przypadku wysyłania oryginałów do RCKiK ) oraz pracowni serologii transfuzjologicznej ( np. możliwość wykonania i przechowywania kopii zewnętrznych wyników badań grup krwi) na koszt Wykonawcy. Specyfikacja do kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego: • kopiowanie i druk laserowy • druk czarno-biały, F A4 • funkcja dwustronnego kopiowania, drukowania • funkcja skanowania dokumentów • wbudowany port USB umożliwiający kopiowanie, drukowanie bezpośrednio z przenośnego urządzenia oraz zapisywanie na nim zeskanowanych plików • wymiary: wys. x szer. X głęb. – nie przekracza 600 mm • obciążalność – około 500 - 5000 stron na miesiąc Specyfikacja do drukarek: • drukarka laserowa • druk czarno-biały • podajnik papieru umożliwiający drukowanie ( zamiennie) wyników badań i raportów transfuzji w formacie A5 oraz dokumentów w formacie A4 np. w postaci dwóch półek • szerokość urządzenia do 400 mm • obciążalność – około 500 - 5000 stron na miesiąc |